## Slide 1: Spettrofotometro UV-vis
sorgente
monocromatore
scomparto per il campione
rivelatore
Raggio singolo
Economico
Problemi per fluttuazioni della sorgente e del rivelatore
Doppio raggio
UNICAM Helios b
Shimadzu UV-vis 2450
Sito interessante sul funzionamento degli attuali spettrofotometri anche con fibra ottica
http://bwtek.com/spectrometer-introduction/

## Slide 2
Schema ottico Shimadzu UV-vis 2450

## Slide 3
Alla sorgente sono richieste:
Alta brillantezza su un ampio intervallo di lunghezza d’onda
Stabilità nel tempo
Lunga durata
Distribuzione dell’ intensità di emissione (corpo nero) di una lampada alogena (3000 K) usata come sorgente nel visibile
Sorgente
Distribuzione di intensità di emissione del sole (corpo nero a 5780 K)
www.enea.it
http://www.hamamatsu.com

## Slide 4: Sorgente visibile
lampada alogena
durata 2000 ore
Nelle lampade ad incandescenza c’è un filo di tungsteno che viene portato all’incandescenza per passaggio di corrente. Nel vuoto piccole quantità di tungsteno sublimano e si ridepositano sul vetro freddo annerendolo. In presenza di un alogeno (tipicamente Br2) gassoso gli atomi di W in fase vapore si combinano con il bromo ed il composto sublima, torna sul filo caldo, dove si decompone a W e Br ed il processo si ripete. Nel bulbo c’è anche un gas inerte.
Il bulbo deve essere mantenuto piccolo
da 282 a 900 nm

## Slide 5: Sorgente UV
da 190 a 383 nm
è un lampada ad arco contenente deuterio a bassa pressione
il bulbo deve essere trasparente all’UV
(quarzo, vetro per UV)
L’emissione di luce è dovuta alla ricombinazione
2D D2
sulla superficie fredda
Distribuzione dell’intensità di emissione di una lampada al deuterio
lampada al deuterio durata 2000 ore

## Slide 6
Reticolo di diffrazione con 1600 righe/mm montato secondo Czerny-Turner
Monocromatore
J. L. Guinon and J. Garcia-Anton J. Chem. Educ. 1992, 69, 77
Usa la differenza della direzione di diffrazione di ciascuna lunghezze d’onda
mλ=d (sin i + sin r)
m numero intero, anche <0, dipende da i e da r (l’angolo a cui si raccoglie la luce), quindi dalla posizione del reticolo rispetto la fenditura
d spaziatura delle righe
i
r

## Slide 7
fenditura per il raggio entrante
specchio concavo collimatore
reticolo di diffrazione (elemento disperdente)
specchio concavo focalizzante
fenditura per il raggio uscente (variabile 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 nm)
filtro, per eliminare le ml multiple non volute
Monocromatore

## Slide 8: Spettro visibile di vapori di I2

## Slide 9: Chopper
frequenza 50/60 Hz
il segnale dal campione e dal bianco sono digitalizzati individualmente da un convertitore analogico digitale (ADC)
un microprocessore fa poi il rapporto: T
per mandare sul rivelatore, in modo alternato,
il raggio che attraversa il campione
Il raggio che attraversa il bianco

## Slide 10: Rivelatore: fotomoltiplicatore R-928
I fotomoltiplicatori detector molto sensibili
sono veloci nella risposta
svantaggio: costosi
si basano sull’effetto fotoelettrico
la luce dà luogo ad una fotocorrente
http://sales.hamamatsu.com/en/products/electron-tube-division/detectors/photomultiplier-tubes/part-r928.php#

## Slide 11
il fotone rimuove un e- da un fotocatodo
il catodo diventa positivo
e- possono spostarsi al catodo da un anodo sotto un’appropriato DV
c’è corrente quando c’è luce: fotocorrente
la fotocorrente può essere amplificata (fotomoltiplicatore)
fotocatodo
nel tubo c’è il vuoto
anodo
http://www.thespectroscopynet.eu/?Detectors:Photomultiplier_Tubes

## Slide 12
Sensibilità di un fotomoltiplicatore
I colori e l’occhio umano
Rivelatore

## Slide 13: Posizione del raggio rispetto il campione
altezza della cella 36 mm

## Slide 14: Celle per UV-Vis
diversa geometria e materiale (quarzo, vetro, plastica)
le più comuni parellelepipedo 10x10x36(h) mm
volume totale: 3. 5 mL
due facce opposte trasparenti e due smerigliate
i produttori affermano che la produzione è standardizzata
sono in grado di produrre celle perfettamente uguali e non c’è bisogno di “accoppiarle”

## Slide 15: Geometria
catalogo Hellma
www.Hellma.com

## Slide 16: Geometria
Eppendorf Uvette
possibilità di due cammini ottici:
10 mm
2 mm
adattatore per allineare la UVette all’altezza del raggio di luce del fotometro
funge da diaframma per una istribuzione ottimale della luce.

## Slide 17: Materiali per celle UV-vis

## Slide 18: Trasmittanza di cellette UV-vis

## Slide 19
ingrandimento della regione UV tra 190 e 400 nm

## Slide 20: Solventi
Usare solventi di grado spettrofotometrico
Fare attenzione a possibili impurezze o stabilizzanti
Le soluzioni devono essere limpide
Attenzione ad eventuale materiale indisciolto (potrebbe sciogliersi nel tempo) e la concentrazione cambiare
Soluzioni

## Slide 21: Il futuro: Lo spettrometro miniaturizzato?
Intervalli di lunghezze d’onda:
vis 350-800 nm
NIR: 650-1100 nm
40 mm x 42 mm x 24 mm
peso 64 g
detector CMOS
http://www.spectroscopytv.com/product-spotlight-usb-spectrometers/