Esp. 6: DETERMINAZIONE DEI FAME NELL’OLIO ALIMENTARE MEDIANTE TECNICA GC-FID

SCOPO DELL’ ESPERIENZA:

Determinazione degli acidi grassi nell'olio alimentare (dopo conversione ad esteri metilici - FAME - fatty acid methyl esters) tramite gascromatografia accoppiata a rivelatore a ionizzazione di fiamma.

REAGENTI:

- Potassa metanolica 2N;

- Eptano per analisi in tracce;

- Miscela standard FAME Mix C8-C24 CRM 18918 Supelco;

APPARECCHIATURA:

Materiale corrente da laboratorio, in particolare:

- bilancia analitica;

- vial di vetro da 2 ml con tappo a vite munito di giunto PTFE;

- pipetta automatica (1 mL) e puntali;

- centrifuga;

- microsiringa da 2 μL per analisi gascromatografica;

- gascromatografo capillare dotato di colonna capillare in silice fusa (30 m × 0,25 mm di diametro interno) ricoperta di Cyanopropyl Polysilphenylene-siloxane la cui pellicola ha uno spessore di 0,25 μm (del tipo BPX70); gas carrier: elio;

- detector a ionizzazione di fiamma (FID) alimentato con gas idrogeno e aria e gas ausiliario azoto.

PROCEDIMENTO:

Si pesano all’interno di una vial 0,25 g di olio (bilancia analitica) da sciogliere con 1 ml di n-eptano, si agita per sciogliere il campione. Si aggiungono 0,5 ml di una soluzione metanolica di idrossido di potassio 2N. Si tappa la provetta e la si agita vigorosamente per 30 secondi, quindi si centrifuga per 1 minuto affinché la fase superiore diventi trasparente. La soluzione di n-eptano surnatante è pronta per l'iniezione nel gascromatografo.

Il gascromatografo viene impostato come segue: l’iniettore è impostato ad una temperatura di 250°C in modalità split. Il flusso del carrier in testa alla colonna è impostato a 100 kPa. La rampa di temperatura per l'analisi è isotermica a 165°C per 5 minuti, in seguito portata a 240°C alla velocità di 5°C/min, mantenuta a 240°C per un minuto e portata da 240°C a 255°C alla velocità di 15°C/min. La temperatura del rivelatore è di 260 °C.

Si preleva 1 μL della soluzione standard di FAME con l’apposita microsiringa e lo si inietta nello strumento facendo contemporaneamente partire il programma cromatografico sopracitato. Si verificano così i tempi di ritenzione dei quattordici FAME presenti nella miscela (v. tabella 1). Allo stesso modo si analizza la fase surnatante presente nella provetta in cui è stato trattato il campione d’olio incognito.

Qualora si dovessero riscontrare picchi che non corrispondono ad alcun FAME della miscela standard valgono le seguenti regole:

-	il tempo di ritenzione aumenta all’aumentare del numero di atomi di carbonio;

-	gli esteri insaturi escono dopo i corrispondenti esteri saturi;

-	il tempo di ritenzione degli esteri insaturi aumenta all’aumentare del numero di in saturazioni;

-	gli esteri ramificati escono prima degli esteri lineari con uguale numero di atomi di carbonio.

Tabella 1. Composizione della miscela standard FAME Mix C8-C24 CRM 18918 Supelco.

| Num. | Compound | Name | Declared abundance | Retention time (lab.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c8 | methyl octanoate | 8% | 3,25 |
| 2 | c10 | methyl decanoate | 8% | 3,62 |
| 3 | c12 | methyl dodecanoate | 8% | 4,46 |
| 4 | c14 | methyl myristate | 8% | 6,09 |
| 5 | c16 | methyl palmitate | 11% | 8,51 |
| 6 | c16:1 | methyl palmitoleate | 5% | 9,09 |
| 7 | c18 | methyl stearate | 8% | 11,38 |
| 8 | c18:1 | methyl oleate | 5% | 11,89 |
| 9 | c18:2 | methyl linoleate | 5% | 12,79 |
| 10 | c20 | methyl arachidate | 8% | 13,88 |
| 11 | c18:3 | methyl linolenate | 5% | 14,29 |
| 12 | c22 | methyl behenate | 8% | 17,02 |
| 13 | c22:1 | methyl erucate | 5% | 17,58 |
| 14 | c24 | methyl lignocerate | 8% | 19,54 |

Il solvente (eptano) esce dalla colonna a 2.80 min.

ESPRESSIONE DEI RISULTATI

In base al cromatogramma dello standard e alla sua composizione percentuale dichiarata (v. tabella 1) si calcolano i fattori di risposta Fc per ognuno degli analiti, come segue:

Fci = (mi ×ΣA) / (Ai ×Σm)

dove:

mi = massa del FAME i-esimo nella miscela di riferimento

Σm = somma delle masse dei FAME nella miscela di riferimento

Ai = area del FAME i-esimo nel cromatogramma della miscela di riferimento

ΣA = somma delle aree dei FAME nel cromatogramma della miscela di riferimento

Quindi, per il campione, la percentuale in massa di ogni FAME si calcola come segue:

wi = (Fci ×Ai) /Σ(Fci ×Ai)*100

I risultati vanno espressi con due cifre decimali.