## Slide 1
sostanza più frequentemente adoperata in laboratorio.
TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI LABORATORIO
23.10.20

## Slide 2
serve a molte cose
solvente per preparare soluzioni,
diluire,
cristallizzare, lavare, raffreddare,
scaldare,…..

## Slide 3
H2O dal rubinetto contiene vari composti disciolti
DEVE ESSERE PURIFICATA

## Slide 4
Ad esempio
- per applicazioni cliniche (iniezioni, soluzioni fisiologiche, diluizioni,...) H2O non deve contenere sostanze dannose all'organismo
- per fare una soluzione o una diluizione H2O deve essere il più pura possibile

## Slide 5
- per le titolazioni acido/base si deve usare H2O libera da CO2 per non falsare i risultati dell'esperienza
- per le titolazioni redox non deve contenere sostanze riducenti o ossidanti
- per un distillatore non deve contenere sostanze che possono dare CaCO3, MgCO3 o MnCO3 per evitare incrostazioni

## Slide 6
IMPUREZZE PIU’ FREQUENTI NELL’ACQUA
gassose: soprattutto CO2, N2, O2 e gas nobili, tutti eliminabili per distillazione.
[O2] ≈ 1 mM
2) solide disciolte:
cationi Ca2+, Mg2+, Na+, K+
anioni HCO3-, SO42-, Cl-, NO3-
rappresentano la "durezza dell'acqua"

## Slide 7
Eliminazione con resine a scambio ionico o per distillazione, assieme a zuccheri, virus, molecole di detersivi e sostanze organiche.

## Slide 8
3) sospensioni e le impurezze solide: vengono eliminate per decantazione e filtrazione.
4) impurezze liquide disciolte: alcoli, impurezze organiche, detersivi ed altro vengono eliminati per distillazione.

## Slide 9
metodo di purificazione viene scelto in base:
1 alla natura delle impurezze presenti
2 all'uso che si vuol fare dell' H2O
3 al grado di purezza al quale si vuole arrivare
4 al costo dell'operazione
L'acqua adoperata nel laboratorio viene solitamente prodotta per distillazione o per osmosi inversa

## Slide 10
Prima di far passare l’acqua di rubinetto nel distillatore o in altre apparecchiature, per evitare la formazione di incrostazioni soprattutto di CaCO3 ed MgCO3 che sono corrosive e generano otturazione dei tubi, la si deve pre-purificare.
tubi otturati da CaCO3

## Slide 11
Si fa prima passare l'acqua attraverso delle resine a scambio ionico ove gli ioni rappresentanti le impurezze vengono scambiati con ioni H+ e OH-.
il trattamento si chiama addolcimento o deionizzazione.

## Slide 12
Resine a scambio ionico:
sono polimeri organici sintetici contenenti particolari gruppi funzionali che scambiano gli ioni indesiderati
I fase di pulizia dell'acqua: purificazione per scambio ionico

## Slide 13
resine a scambio cationico sono ricche di gruppi -SO3- (gruppo sulfonilico) e sono capaci di trattenere e scambiare cationi.
resine a scambio anionico sono ricche di gruppi -NH4+ (gruppo ammonico) e sono capaci di trattenere e scambiare anioni.
esistono

## Slide 14
dal rubinetto
al distillatore

## Slide 15
resine a scambio cationico trattengono cationi metallici (in particolare Ca2+ e Mg2+) sostituendoli con ioni H+
R-SO3-
R-SO3-
R-SO3-
R-SO3-
Ca2+
Mg2+
H+
dal rubinetto
acqua deionizzata

## Slide 16
resine a scambio anionico trattengono anioni (in particolare HCO3-, CO32-, NO3- e Cl-) sostituendoli con ioni OH-
R-NH4+
R-NH4+
R-NH4+
R-NH4+
OH-
Cl-
NO3-
dal rubinetto
acqua deionizzata

## Slide 17
1) elemento riscaldante 2) pallone con collo normalizzato
3) colonna da distillazione 4) termometro
5) condensatore refrigerante di Liebig
6/7) ingresso/uscita H2O di raffreddamento
Schema di distillazione semplice da banco
Ad es. x distillare H2O o un altro liquido
II fase: distillazione

## Slide 18
8) condensato 9) sfiato vapori 10) raccordo normalizzato
11/12) regolatori agitazione / T 13) corpo del riscaldatore
14) eventuale bagnomaria a T + alta 15) soluzione da distillare
16) eventuale bagnomaria a T + bassa

## Slide 19
distillatore in vetro per acqua da banco
resine a scambio ionico e distillatore commerciale

## Slide 20
mini-distillatore

## Slide 21
L’OSMOSI INVERSA è una tecnica attualmente molto adoperata in alternativa alla distillazione
La pressione della rete idrica o di una pompa elettrica spinge l’acqua di rubinetto da sin a dx oltre una membrana semi-permeabile,
solo acqua pura passa nel comparto di destra mentre tutti gli altri componenti in soluzione restano a sin.

## Slide 22
Per evitare l’ostruzione della membrana e allungarne la vita, si può pre-purificare l’acqua facendola passare prima in un sistema a scambio ionico

## Slide 23
Depuratore per osmosi inversa da banco

## Slide 24
Controllo della purezza si fa tramite la misura della conducibilità elettrica
Controllo della purezza dell'H2O
impurezze elettrolitiche:
determinazione della conducibilità ionica specifica k.

## Slide 25
GRADO 3 | Acqua indicata per usi generali di laboratorio chimico e nelle preparazioni dei reagenti in soluzione. Può essere ottenuta per distillazione, scambio ionico o osmosi inversa.
STANDARD DI QUALITA’ PER H2O DI LABORATORIO
International Organisation for Standardisation - ISO 3696: 1987

## Slide 26
GRADO 2 | Acqua caratterizzata da una concentrazione molto bassa di contaminanti sia ionici che organici che colloidali, viene di norma utilizzata per analisi di precisione, come la spettrometria in assorbimento atomico e nella determinazione di elementi in tracce. Si ottiene per multiple distillazioni o per trattamento con osmosi inversa preceduto e/o seguito da resine a scambio ionico.
il nostro: osmosi inversa: costo 6300 euro nel 2009: produzione 3 - 4 L/h

## Slide 27
GRADO 1
Acqua per analisi di alta precisione, come in cromatografia HPLC o per misure di conducibilità. Si ottiene da H2O di GRADO 2 che subisce un ulteriore trattamento con resine a scambio ionico, nonché una filtrazione su setto poroso a 0,2 micron per l'eliminazione dei residui organici eventualmente presenti.
H2O viene anche irradiata con luce UV per renderla sterile.

## Slide 28
Ottenere e conservare H2O veramente pura è molto difficile. La difficoltà aumenta con l'aumento della purezza.
1) Il vetro e i contenitori in plastica rilasciano impurezze la cui concentrazione aumenta con l'andare del tempo.
2) Non si deve sottovalutare la presenza di CO2 nell'aria che acidifica l'acqua o dell'O2.

## Slide 29
L'H2O deve essere usata appena prodotta ed eventualmente poi conservata in recipienti opportuni muniti di filtri per assorbire il pulviscolo (virus, batteri, altro) e i gas atmosferici.

## Slide 30
Dipendentemente dall'uso che se ne vuol fare, si può accettare di usare H2O contenente impurezze se le loro concentrazioni e natura sono tali da essere trascurabili nei confronti delle reazioni chimiche e/o biologiche che si stanno studiando.