## Slide 1
SINGOLA MULTIPLA CONTRO-CORRENTE
ESTRAZIONE

## Slide 2: ESTRAZIONE

## Slide 3
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 4
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 5: ESTRAZIONE

## Slide 6
SOXHLET

## Slide 7: ESTRAZIONE

## Slide 8: ESTRAZIONE

## Slide 9: ESTRAZIONE

## Slide 11
La prima esperienza cromatografica fu eseguita dal botanico russo Twsett all’inizio del secolo scorso. Egli riempì una colonna con CaSO4 (gesso) in polvere, vi depositò in testa un estratto di foglie verdi ed eluì con etere di petrolio
I vari pigmenti fogliari si separarono in bande colorate, e per questo che fu coniato il termine cromatografia, tuttora usato per indicare tutta una serie di tecniche analitiche di separazione di una miscela nei suoi componenti, basate sulla distribuzione differenziale dei vari componenti tra due fasi, di cui una mobile ed una fissa (fase stazionaria)
CROMATOGRAFIA

## Slide 12: CROMATOGRAFIA
Un sistema cromatografico si compone di TRE elementi essenziali che lo caratterizzano SEMPRE :
Una fase STAZIONARIA
Una fase MOBILE
La miscela di analiti

## Slide 14: CROMATOGRAFIA
Analisi antidoping e degli stupefacenti
Metabolismo di xenobiotici e farmaci
Inquinanti ambientali (aria, terreni, acqua)
Analisi DNA, purificazione proteine
Analisi degli alimenti
Analisi dei profumi e dei cosmetici
CAMPI DI APPLICAZIONE

## Slide 15: CROMATOGRAFIA
La CROMATOGRAFIA interessa la separazione di miscele liquide complesse. La separazione avviene grazie alle differenze nei coefficienti di distribuzione (equilibrio di distribuzione) delle specie chimiche presenti nel campione tra 2 FASI differenti. Una di queste fasi è la fase mobile e l’altra è la fase stazionaria.
Stesso principio dell’estrazione con solvente !!!

## Slide 16: CROMATOGRAFIA

## Slide 19: CROMATOGRAFIA

## Slide 20: CROMATOGRAFIA SU CARTA
ACSENDENTE; DISCENDENTE
ORIZZONTALE
BIDIMENSIONALE

## Slide 22: CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE (TLC)

## Slide 24
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 25
SOLVENT POLARITY SCALE
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 30: HPLC
La cromatografia liquido-liquido (liquido-solido) è adatta sia per analizzare composti con bassa tensione di vapore come macromolecole, proteine, polisaccaridi, composti ionici, che per analizzare prodotti termolabili come
aminoacidi, coloranti, acidi nucleici etc.
Sia la fase stazionaria che la fase mobile interagiscono con il campione

## Slide 31: HPLC
Nella Cromatografia Liquida la fase mobile è un liquido. A seconda della fase stazionaria esistono quattro processi distinti:
a) Cromatografia di ripartizione Liquido – Liquido
b) Cromatografia Liquido – Solido o di adsorbimento
c) Cromatografia a Scambio Ionico
d) Cromatografia per esclusione o permeazione su Gel (Gel Permeation)
L’apparecchiatura utilizzata in queste tecniche è sempre il cromatografo liquido ad alte prestazioni (HPLC)

## Slide 32: HPLC
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 33: HPLC
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 34: HPLC
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 35: HPLC
Un Cromatografo Liquido è costituito da un serbatoio di solvente, una pompa che invia il solvente, un sistema di iniezione del campione, una colonna analitica, un sistema di rivelazione (detector) ed un sistema di elaborazione del segnale

## Slide 36: HPLC
Le pompe impiegate nei cromatografi HPLC devono soddisfare diversi requisiti
a) Il flusso deve essere costante, senza pulsazioni. I flussi devono poter essere impostati nell’intervallo fra 0.1 e 10 mL/min. Per l’uso analitico i flussi sono normalmente di 1 – 2 mL/min
b) Si deve avere la possibilità di operare anche a pressioni
massime molto alte per consentire l’impiego di colonne lunghe
c) Non deve produrre apprezzabili segnali di fondo
d) Le parti della pompa in contatto con l’eluente devono essere
costituite da materiali chimicamente inerti
e) Devono essere caratterizzate da semplicità d’uso

## Slide 37: HPLC
In HPLC i campioni vengono introdotti per mezzo di un iniettore.
Esso consiste di una valvola ed un “loop”. Il volume del loop può variare da 10 a 500 μL

## Slide 38
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 39
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 40: HPLC
Esistono colonne di differenti dimensioni, la loro lunghezza è generalmente di 10 o 15 cm, ma può variare da 5 a 50 cm, mentre il diametro interno varia da 0,26 – 0,3 cm o da 0,46 – 0,5 cm

## Slide 41: HPLC
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 42
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 43: HPLC
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 44
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 45
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 46: HPLC
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 48: HPLC

## Slide 49: HPLC
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 50: HPLC
Nelle colonne per HPLC in “Fase Inversa” la fase stazionaria più utilizzata è composta da particelle di silice derivatizzata con catene ad 8 o 18 atomi di carbonio
La particella di silice possiede una grande area superficiale fuori e dentro la particella
La superficie delle particelle (internamente ed esternamente) è ricoperta da uno strato di molecole organiche chimicamente legate alla superficie della silice

## Slide 51
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 52: HPLC
Il detector misura la concentrazione del campione nel momento in cui esce dalla colonna e passa attraverso la sua cella a flusso
Quando la cella viene attraversata solamente dalla fase mobile, viene registrato un segnale costante detto linea di base del cromatogramma o del detector
Quando assieme alla fase mobile vi è un composto, il detector risponde dando un aumento della sua risposta che viene poi tradotta in segnale grafico (picco cromatografico)

## Slide 53: HPLC
Il detector più usato in HPLC è quello spettrofotometrico, comunemente chiamato UV o UV-VISIBILE
Oltre al detector UV a lunghezza d’onda fissa (254 nm), oggi vengono utilizzati principalmente due tipi di detector UV:
1) A lunghezza d’onda variabile, comunemente chiamato “UV”
2) A serie di fotodiodi, detto comunemente “Diode Array”

## Slide 54: HPLC
Il detector UV a lunghezza d’onda variabile usa un
monocromatore (fenditura e reticolo) per selezionare una
lunghezza d’onda della luce da far passare attraverso la cella a
flusso

## Slide 55
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 56: HPLC
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 57: HPLC
Nel detector a serie di fotodiodi tutte le lunghezze d’onda della luce passano attraverso la cella a flusso, poi ogni lunghezza
d’onda viene focalizzata su singoli sensori

## Slide 58
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 59: HPLC
da R.W.Yost, L.S. Ettre, R.D. Conlon, Introduzione pratica alla cromatografia in fase liquida (HPLC), Morgan ed.

## Slide 60: HRGC
La Gascromatografia è una tecnica analitica utile per separare componenti di miscele complesse, distribuiti fra una fase mobile gassosa (carrier) ed una fase stazionaria
La fase stazionaria può essere costituita da un liquido o da un solido
I movimenti cinetici delle molecole fanno si che vi sia un continuo scambio di molecole di soluto fra le due fasi
Se un particolare soluto, si distribuisce prevalentemente nella fase gassosa, le molecole passeranno la maggior parte del loro tempo
nel carrier e si muoveranno più velocemente rispetto ad altri soluti che invece sono maggiormente trattenuti dalla fase stazionaria

## Slide 61: HRGC
Per una data specie, il rapporto fra il tempo speso nella fase
mobile e quello speso nella fase stazionaria, è uguale al rapporto
delle concentrazioni in queste fasi, conosciuto come coefficiente
di ripartizione
Le forze che permettono la migrazione del soluto sono dovute al
movimento del gas di trasporto, mentre le forze che tendono a
trattenere il soluto sono date dall’affinità per la fase stazionaria
La combinazione di queste forze produce la separazione.
I detector gascromatografici, rilevano i vapori di soluto appena
essi emergono dalla colonna e interagiscono con esso.
Il detector converte questa interazione in segnale elettrico che
viene inviato ad un elaboratore (registratore, computer)
L’area o l’altezza di questo segnale viene riportata su un grafico
contro il tempo d’analisi (a partire dal momento in cui il campione
è stato iniettato), e viene generato un cromatogramma

## Slide 62: HRGC
I componenti basilari di un gascromatografo sono: il gas di trasporto (carrier), l’iniettore, la camera termostatata (forno o oven), la colonna, il rivelatore (detector) ed il registratore

## Slide 63: HRGC
Il carrier
Il gas di trasporto deve essere chimicamente inerte. I gas più comunemente usati sono l’Elio, l’Argon, l’Azoto e l’Idrogeno.
Iniettore
Il più comune metodo di introduzione del campione è quello che prevede l’utilizzo di una microsiringa che introduce il campione in una camera di vaporizzazione posta in testa alla colonna
La temperatura dell’iniettore è in genere 50°C più alta rispetto alla temperatura di ebollizione del componente meno volatile presente
nella miscela da analizzare

## Slide 64: HRGC

## Slide 65: HRGC
I moderni gascromatografi utilizzano colonne capillari. Sono formate da lunghi tubicini (capillari) di silice fusa con diametro interno di pochi decimi di millimetro

## Slide 67: HRGC
Nelle colonne capillari, la fase stazionaria è generalmente supportata dalle pareti interne del tubicino capillare; lo spessore del film liquido è generalmente compreso tra 0.1 μm e 3 μm
La fase stazionaria liquida deve avere particolari caratteristiche:
bassa volatilità, stabilità termica, inerzia chimica e capacità di interagire con i soluti per dare una buona separazione

## Slide 68: HRGC
Oven
Per poter ottenere risultati precisi e ripetibili, la temperatura del forno deve poter essere controllata con la precisione del decimo di grado
Per una determinata analisi la temperatura ottimale della colonna dipende dal punto di ebollizione del campione
Se abbiamo una miscela di composti aventi punti di ebollizione molto differenti tra loro, allora dobbiamo usare una programmata termica
La temperatura della colonna verrà aumentata continuamente o per steps man mano che la separazione procede

## Slide 69: HRGC

## Slide 70: HRGC
Le caratteristiche principali per valutare la risposta di un detector sono: sensibilità, selettività, range dinamico, stabilità e ripetibilità
F.I.D.