## Slide 1: IL MONDO DELLA CITOFLUORIMETRIA
Corso di Laurea
Tecniche di Laboratorio Biomedico
2 anno
A.A. 2021/2022
Dr. Erica Valencic

## Slide 2
CITOFLUORIMETRIA A FLUSSO
Misura delle caratteristiche fisico/chimiche di cellule o altre particelle biologiche, all’interno di una sospensione eterogenea.
CITO: cellula
FLUO: fluorescenza
METRIA: misura
FLUSSO: fase liquida
La comparsa della citofluorimetria a flusso (CFM) avviene intorno agli anni ‘70, come evoluzione della microscopia a fluorescenza.

## Slide 3
IL CITOFLUORIMETRO
FLUIDICA
OTTICA
ELETTRONICA

## Slide 4
FLUIDICA
Le particelle in sospensione sono portate nella cella di flusso in singola fila per essere intercettate da una sorgente luminosa
FOCALIZZAZIONE IDRODINAMICA
Attenzione alla pressione e velocità di acquisizione!

## Slide 5
OTTICA: BANCO OTTICO
L’ottica di eccitazione:
- uno o più laser
- lenti di focalizzazione per collimare il fascio luminoso
L’ottica di rilevazione:
- lente di collezione che raccolga tutti i segnali generati dall’interazione del fascio luminoso con la singola cellula
- sistema di specchi e filtri ottici in grado di separare le specifiche lunghezze d’onda che devono essere raccolte
Filtri disposti a 45° rispetto all’asse del fascio luminoso (filtri dicroici) la luce è sia trasmessa longitudinalmente che riflessa perpendicolarmente.

## Slide 6
ELETTRONICA
A valle del sistema di filtri e specchi sono posizionati dei sensori elletronici denominati fotomoltiplicatori (PMT) che trasformano i segnali ottici in intensità di corrente elettrica che viene poi digitalizzata in un valore numerico.

## Slide 7
PARAMETRI REGISTRABILI: DIFFUSIONE
Forward scatter, diretta
FSC: segnale che viene rilevato dal sensore che raccoglie la luce che è diffusa in direzione lineare. Darà informazioni sulla grandezza cellulare.
SSC: segnale captato dal sensore che raccoglie la luce trasmessa a 90 gradi. Darà informazioni sulla densità/granularità (proporzionale alla quantità di strutture citosoliche) delle cellule.
Luce diffusa
Luce trasmessa

## Slide 8
PARAMETRI REGISTRABILI: FLUORESCENZA
FLUOROCROMI: sostanze che possono essere eccitate da una sorgente luminosa ed emettono un segnale di fluorescenza (STOKE SHIFT: differenza tra la lunghezza d’onda della luce di eccitazione e di quella della luce di emissione).
Coniugate ad anticorpi
Fluorocromi singoli: singola molecola
FITC
PE
PerCP
APC
Alexa Fluor 488, 647
PI
Fluorocromi in Tandem: due fluorofori coniugati dove il primo trasferisce energia al secondo (FRET)
PE-Cy5.5
PE-Cy7
PerCP-Cy5.5
APC-Cy7
Proteine fluorescenti:
GFP
mCherry
YFP

## Slide 9
RAPPRESENTAZIONE DEI DATI
ISTOGRAMMA: rappresentazione grafica della distribuzione di una variabile (asse X).
DOT-PLOT o CITOGRAMMA: rappresentazione bidimensionale, che permette di mettere in correlazione due parametri tra di loro.
gate
Assi e quadranti

## Slide 10
FLUORESCENZA: SPETTRI E COMPENSAZIONE
Sovrapposizione spettri di emissione
ad un determinato PMT giunga un notevole quantitativo di fluorescenza indesiderata
COMPENSAZIONE: Istruire il software ad interpretare correttamente i segnali
Singoli colorati

## Slide 11
APPLICAZIONI
DIAGNOSTICA: immunologica ed ematoncologica
- immunodeficienze
- ricostituzione post trapianto di CSE
- linfomi
- leucemie
- mielodisplasie
RICERCA: tutto ciò che la fantasia suggerisce a patto che esistano coloranti o anticorpi utili a soddisfare il nostro scopo

## Slide 12
PROTOCOLLI BASE DI MARCATURA
Marcatura di superficie
Marcatura intracellulare

## Slide 13
DIFETTI CONGENITI DELL’IMMUNITA’

## Slide 14
DIFETTI CONGENITI DELL’IMMUNITA’

## Slide 15
IMMUNOFENOTIPO
I Cluster di Differenziazione (CD) sono antigeni espressi da diverse cellule del sistema immunitario di cui ne consentono l’individuazione o la funzione. Circa 360.
Le cellule sono ricoperte di molecole che permettono la comunicazione delle une con le altre.
Possiamo identificare le cellule in base alla presenza o assenza di questi marcatori sulla superficie grazie all’utilizzo degli anticorpi coniugati a fluorocromi.
CARATTERIZZAZIONE FENOTIPICA DEI LEUCOCITI
Diversi pannelli: miscele di differenti ab, specifici per determinati CD, coniugati a diversi fluorocromi.
ANALISI MULTIPARAMETRICA

## Slide 16
ESEMPI PANNELLI
CANALE | LRTE | DNT | FENB | GRAN | 8/57
V1 | CD3 VioBlue | CD3 VioBlue | CD21 VioBlue |  | CD3 VioBlue
V2 | CD45 V500-C | CD45 V500-C | CD45 V500-C | CD45 V500-C | CD45 V500-C
B1 | CD16/CD56 Viobright515 | TCRgd FITC | CD38 FITC | CD16 Viobright515 | CD4 FITC
B2 | CD31 PE | TCRab PE | IgD/IgM PE | CD11b PE | CD57PE
B3 | CD8 PerCP-Cy5.5 | CD8 PerCP-Cy5.5 | IgG PerCP-Vio700 | CD18 PE-Cy5 | CD8 PerCP-Cy5.5
B4 | CD45RA PE-Vio770 | B220 PE-Vio770 | CD10 PE-Vio770 | CD10 PE-Vio770 | CD45RA PE-Vio770
R1 | CD4 APC | CD4 APC | CD27 APC | CD15 APC | CD27 APC
R2 | CD19 APC-Cy7 | CD95 APC-Vio770 | CD19 APC-Cy7 | CD11c APC-Vio770 | 

## Slide 17
SOTTOPOPOLAZIONI BASE
< 1 anno
SCID, Bruton
> 2 anni
  Non conclusivo
  Rapporto CD4/CD8 (HIV; EBV)
Leucociti

## Slide 18
RECENTI EMIGRANTI TIMICI
healthy control
< 1 anno
range 56.3% - 76.4%
10 anni
range 40.1% - 54.8%
Adulto
range 6.4% - 51.0%
RTE
Cellule T memoria
Sovrapponibile allo screening TREC
CD4+/CD45RA+/CD31+
SCID
Controlli post-trapianto

## Slide 19
TEST FUNZIONALI

## Slide 20
COME COSTRUIRE UN PANNELLO
Campione di partenza: chi e quanto?
Antigeni da valutare e scelta anticorpi (cloni e fluorocromi)
Valutazione autofluorescenza
Setting e compensazione
Nello specifico per le colorazioni intracellulari:
Fissativi possono degradare l’antigene oppure smorzare il segnale del fluorocromo
- NO: Cy conjugates, APC, PerCP
- SI’: piccole molecole come FITC, AlexaFluor
Usare controlli isotipici o solo secondario per valutare legame aspecifico
Scelta FIX&PERM buffers: diversi protocolli richiedono reagenti diversi

## Slide 21
VANTAGGI NELLA DIAGNOSI DEI DIFETTI IMMUNITARI
1-2 ore per effettuare una diagnosi
Valutare l’efficacia di trattamenti
Guidare una diagnosi genetica
Analisi rapida
Specificità
Varietà di target valutabili
Test funzionali
Disponibilità anticorpi

## Slide 22
SVANTAGGI NELLA DIAGNOSI DEI DIFETTI IMMUNITARI
Chi è sano?
Controlli sani
Controlli positivi
Poche cellule
Costruzione dei pannelli
Segnali aspecifici
Il test funziona?
One shoot, one kill!
Cosa vedo realmente?

## Slide 23
ACCORGIMENTI DA ADOTTARE
Collaborazione con i clinici
Calibrazione strumento
CD3 + CD19 + NK = 100% dei linfociti
Utilizzare miscele di anticorpi
Controlli inter-assay
Controlli intra-assay
Interpretazione dei risultati
Range di normalità o confronto con controlli sani
Compensazione
Stessi ab in pannelli diversi
Ab differenti in diversi pannelli
Utilizzare controlli isotipici
Controlli di qualità