# File di calibrazione del flusso di calore

Calibrazione effettuata all’installazione con i 6 standard Netzsch

La sensibilità sperimentale k(Ti) è il rapporto tra la l’area del picco misurata e l’entalpia di fusione per g (lett) (in J/g= mW s/mg)

μV∙smg∙mgmW∙s

Figura 1 Grafico con fitting

Per avere la sensibilità in tutto l’intervallo di temperature di misura si fittano i valori sperimentali con una funzione, che per il software della Netzsch ha equazione

K(T)= (p2+p3z+p4z2+p5z3)exp(-z2)

Dove z= (T-p0)/p1

Con p0 che corrisponde ad un estremo della T, solitamente la T più bassa misurata e p1 tale che |z|<0,5

Figura 2 Coefficienti del fit

Figure 3 Grafico Excel con il fit con i parametri ottimizzati dal software strumentale

## Riferimento

Drebushchak, V.A. Calibration coefficient of a heat-flow DSC; Part II. Optimal calibration procedure. J Therm Anal Calorim 79, 213–218 (2005). https://doi.org/10.1007/s10973-004-0586-1