# Studio di transizione di fase di caffeina anidra

### Istruzioni per l’accensione del DSC Neztch Caliris 300

Aprire la bombola di azoto

Accendere il PC

Accendere lo strumento con l’interruttore sul retro

Aprire dall’icona sul desktop il software Neztsch assistant

Measure net DSC 300 select

## 1. Transizioni di fase per riscaldamento della caffeina anidra

Caricare il metodo per la caffeina dal menù Method

### 1.1 Registrazione delle curva di riscaldamento e raffreddamento della caffeina anidra [1]

Preparare il campione pesando esattamente in un crogiolo una quantità di caffeina un po’ superiore a 5 mg, ma comunque inferiore a 10 mg (il software richiede la massa in mg con 1 cifra decimale)

Pesare il crogiolo dopo averlo chiuso con il coperchio, sigillandolo nella pressa, e forato il coperchio

Registrazione della curva di riscaldamento tra 25 e 260 °C a 10 K/mim, e dopo un’attesa di 10 min a 260 K, registrare la curva di raffreddamento fino a 100 °C.

Ripesare il crogiolo.

### 1.2 Registrazione della curva di riscaldamento e raffreddamento alla velocità di scansione di 20 K/min

Ripetere quanto fatto al punto 1.1 aumentando la velocità di riscaldamento a 20 K/min

### 1.3 Analisi dei dati

Con il software dello strumento determinare il valore di onset della transizione di fusione e di solidificazione e l’entalpia associata. Calcolare i valori di entalpia di fusione per mole. Confrontare con i dati di letteratura: Tf= 509 K e fusH°=20 kJ/mol dal NIST Webbook https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C58082&Units=SI&Mask=4EF

Esportare i dati in Excel e trasformare da flusso di calore a Cp e poi integrare per ottenere la H del picco.

## Riferimenti

[1] S. Hubert et al. Process induced transformations during tablet manufacturing: Phase transition analysis of caffeine using DSC and low frequency micro-Raman spectroscopy, Int. J. Pharm. 2011, 420 (1) 76-83, https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2011.08.028